广东英为拓科技有限公司

温湿度传感来料检验记录表

| 物料代码 |  | 1080040025 |  | 采购单号 |  |  |  | 抽样水平 |  | 按GB/T2828.1-II级检验水平正常检验一次抽样方案 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品简称 |  | 温湿度传感 |  |  |  |  | 接收质量限( AQL ) |  |  | 严重不合格0 , 主要不合格0.65, 次要不合格1.5 |  |  |  |  |  |  |
| 供货厂家 |  | 明伦 |  |  |  |  | 批量 |  |  |  |  |  | 检验日期 |  | 2024-4-12 |  |
| 序号 | 检验项目 |  | 检测数 |  | 不合 格数 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  | 单项判定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |
| 1 | 产品标志 |  |  |  | 0 |  | MLE-CS01-SN |  |  |  |  |  |  |  | ☑ | □ |
| 2 | 包装标志 |  |  |  | 0 |  | 名称，数量，编码，正确清楚。 |  |  |  |  |  |  |  | ☑ | □ |
| 3 | 包装质量 |  |  |  | 0 |  | 完整无破损 |  |  |  |  |  |  |  | ☑ | □ |
| 4 | 外表质量 |  |  |  | 0 |  | 无连锡/虚焊/假焊，且板无破损。 |  |  |  |  |  |  |  | ☑ | □ |
| 5 | 结构尺寸 | 30mm |  |  | 0 |  | 30.04 |  | 30.01 |  | 29.98 | 30.02 |  | 30.01 | ☑ | □ |
|  |  | 17.5mm |  |  | 0 |  | 17.53 |  | 17.50 |  | 17.52 | 17.51 |  | 17.48 | ☑ | □ |
| 6 | 调整点湿度差 |  |  |  | 0 |  | 符合 |  |  |  |  |  |  |  | ☑ | □ |
| 7 | 泄漏电流 |  |  |  | 0 |  | 符合 |  |  |  |  |  |  |  | ☑ | □ |
| 8 | 常态绝缘电阻DC500V/5S ≧100MΩ |  |  |  | 0 |  | 符合 |  |  |  |  |  |  |  | ☑ | □ |
| 9 | 常态电气强度AC1800V 50HZ/5S<2mA |  |  |  | 0 |  | 无击穿闪烁 |  |  |  |  |  |  |  | ☑ | □ |
| 10 | 接触电阻<50mΩ |  |  |  | 0 |  | 48 46 47 47 44 |  |  |  |  |  |  |  | ☑ | □ |
| 结论（签字或盖章） |  |  | ☑ 合格 □ 不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检验员（签字或盖章）： 高子深               审核（签字或盖章）：